吉林职业技术学院

招  标  文  件

（医疗康复实验实训教学中心建设项目）

二〇一九年十二月十八日

目  录

第一部分 招标邀请	3

第二部分 报价人须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 报价文件格式	24

第一部分 招标邀请

吉林职业技术学院就医疗康复实验实训教学中心建设项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2019-12-18]

二、项目名称：医疗康复实验实训教学中心建设项目

三、采购内容:

1、设备名称：医疗康复实验实训教学中心设备

2、范围包括：医疗康复实验实训教学中心设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省龙井市学府路739号吉林职业技术学院

四、招标文件发布时间:

1、发布有效时间：2019年12月18日至2020年1月17日。

2、发布方式：吉林职业技术学院网站（信息公告）http://www.jlhtedu.com/tzgg/

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2020年1月17日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至吉林职业技术学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0433-5037905 邮箱：390434974@qq.com 李老师收）

投标保证金：投标前将投标保证金5000元交至吉林职业技术学院资产设备处。投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金。

六、开标时间及地点:

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点:

吉林省龙井市学府路739号吉林职业技术学院开标室。

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人： 张恩泽      李新梅

联系电话：   13944762333   17767939057

技术部分联系人： 张  巍      孙美凤

联系电话：  17767939175   15044099605

传    真：0433-5037905

邮    箱：390434974@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称:

招标（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 投标单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标（见项目招标内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标 
 1、超时送达；

2、投标文件未密封； 
3、投标文件未按规定加盖本单位印章； 
4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标； 
5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权； 
6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书； 
7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2020年1月17日前。                 
五、开标时间：待定。                             
六、建议到货并安装完成时间：待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：
    本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则： 
   我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、投标文件必须符合招标文件要求； 
 2、报价合理，对招标者有利； 
 3、投标商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。

6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1.招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。

2.评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3.评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

4.投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），投标人将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。

5.投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明
 1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿； 
 2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释； 
 3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标； 
 4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

第一包:医疗康复实验实训教学中心模型设备，具体内容如下：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级出生婴儿模型 | 参数： 1、模型特点：本模型由进口PVC材料经模具浇模而成。具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点。 2、产品功能：本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片、眼、耳护理以及指导哺乳训练和示教的工具。 3、模型尺寸：自然大，高52cm，宽22cm，厚12.5cm。 | 台 | 2 |
| 2 | 高级婴儿护理模型 | 模型功能： 1、逼真的八磅新生儿模型，皮肤仿真且完全防水。 2、具有逼真的前后囟门、冠状缝、矢状缝。 3、口鼻均有开放的插入口，肛门开放可进行肛温测量。 4、易装性脐带可模拟脐部护理。 5、阴囊外形逼真。 6、可用于各种练习，如：哺乳、洗澡及更换衣服等。 7、婴儿模型有男婴、女婴可以任选。 | 台 | 4 |
| 3 | 小儿灌肠模型 | 参数： 小儿灌肠采用侧卧位或仰卧位，运用该模型可以进行标准的灌肠操作训练。 根据三岁儿童形态特征，采用优质湿合胶制成，外表造形逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 模型便于清洗，可反复操作使用。 | 台 | 2 |
| 4 | 小儿胃灌洗仿真模型 | 参数： 1、模型体现婴儿全身各部位真实的骨性标志。 2、与真实婴儿一致的全身各部位的仿生动作，可任意摆放各种诊疗体位。 3、体内有完整的各部位脏器，形态真实；具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实。 4、逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。 5、利用婴儿仿真模型可进行胃灌洗的操作训练。 | 台 | 2 |
| 5 | 小儿导尿模型 | 参数：小儿导尿采用仰卧位体位，应根据年龄选用合适的导尿管。运用该模型可以进行标准的小儿 导尿操作训练。 根据三岁儿童形态特征，采用优质混合胶制成，外表造形逼真，质地柔，真人大小尺寸。 可连续示教和反复进行小儿导尿操作，模型便于清洗。 | 台 | 2 |
| 6 | 全功能一岁儿童高级模拟人 | 参数： 1.双侧瞳孔正常、散大对比观察、气管切开护理 2.气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以联系经口气管插管、吸痰、吸氧 3.一般护理：皮肤护理（如穿换衣服），口腔护理，耳道清洗、包扎训练、更换尿布、冷热疗法。 4.静脉穿刺/输液：手臂静脉、股静脉、足背静脉。 5.肌肉注射：双侧三角肌，外侧股外侧肌，大腿外侧皮下。 5.骨髓穿刺：胫骨，明显的体表标志，有模拟骨髓流出。 6.插胃管：可进行洗胃、肠胃减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 7.导尿和灌肠：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术。 8.结肠、直肠、膀胱造瘘口护理。 9.电池、电源通用 10.CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度、吹气和按压可单项训练。 听诊功能：可听诊心音、呼吸音、肠命音 | 台 | 2 |
| 7 | 全功能三岁儿童高级模拟人 | 参数： 1.双侧瞳孔正常、散大对比观察、气管切开护理 2.气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以联系经口气管插管、吸痰、吸氧 3.一般护理：皮肤护理（如穿换衣服），口腔护理，耳道清洗、包扎训练、更换尿布、冷热疗法。 4.静脉穿刺/输液：手臂静脉、股静脉、足背静脉。 5.肌肉注射：双侧三角肌，外侧股外侧肌，大腿外侧皮下。 6.骨髓穿刺：胫骨，明显的体表标志，有模拟骨髓流出。 7.插胃管：可进行洗胃、肠胃减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 8.导尿和灌肠：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术。 9.结肠、直肠、膀胱造瘘口护理。 10电池、电源通用 11.CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度、吹气和按压可单项训练。 12.听诊功能：可听诊心音、呼吸音、肠命音 | 台 | 2 |
| 8 | 高级幼儿全身静脉穿刺训练模型 | 参数： 婴儿全身静脉主要分布为头部静脉穿刺注射。 左右臂的肘正中、腋窝处及手部的静脉穿注射。 脐带部的静脉注射、抽血、导管插入等穿刺练习。 右腿的大隐静脉、小静静脉的注射、输液（血）的穿刺练习。 臀部肌肉注射练习。 抽吸练习、同时可进行鼻饲管的固定、敷料、进化、护理等操作。 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位。 | 台 | 2 |
| 9 | 新生儿生长发育指标测量仿真模型 | 参数： 1、模型共有2种不同生长指标的新生儿仿真模型，此2种模型人为1套，供学生训练与考核用。 2、上述2种新生儿模型（均为男孩儿）其身高分别为：46.5CM、50CM；头围分别为：31CM、34CM；体重分别为：2.3KG、3.3KG。 3、身长测量：新生儿仿真模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈M型，在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角。 | 台 | 5 |
| 10 | 高级儿童手臂静脉穿刺训练模型 | 参数： 1.仿真4岁儿童手臂，手臂肘区和手背部的静脉血管分布，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺练习。 2.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 3.同一部位可以经受800次左右反复穿刺不渗漏，并可更换皮肤、静脉血管。 | 台 | 6 |
| 11 | 女性骨盆模型 | 参数： 这款自然大女性骨盆模型用PVC 制成，对女性骨盆做如下描述： 骨盆全形： 低而宽阔 骨盆腔形状： 呈圆桶状 骨盆上口： 近似桶形 骶骨： 较宽短，弯曲度较小 耻骨弓的角度： 90--100度 耻骨联合： 宽而短 | 个 | 4 |
| 12 | 女性骨盆及盆底肌肉模型 | 参数： 这款模型适合医学院讲解人体解剖时用作直观教具，使学生便于了解女性盆部及会阴部的肌肉和筋膜层次（盆膈、尿生殖膈等）以及子宫、直肠、膀胱的位置关系。 本模型用PVC制成，自然大小。 | 个 | 2 |
| 13 | 妊娠胚胎发育过程模型 | 参数： 该模型由妊娠胚胎发育过程一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等8个模型组成，期中四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可以取出，并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构，每个模型均有结构指标标志。 一个月胚胎模型 尺寸：自然大，高：8cm，宽：11cm，厚：9cm，共有14个部位指示标志。 二个月胚胎模型 尺寸：自然大，高：9cm，宽：11cm，厚：8cm，共有14个部位指示标志。 三个月胚胎模型 尺寸：自然大，高：9cm，宽：10.5cm，厚：8cm，共有14个部位指示标志。 四个月胎儿模型 尺寸：自然大，高：13.5cm，宽：15cm，厚：6cm，共有13个部位指示标志。 五个月胎儿模型 尺寸：自然大，高：16.5cm，宽：12.5cm，厚：7cm，共有13个部位指示标志。 六个月胎儿模型 尺寸：自然大，高：14.5cm，宽：16cm，厚：6.5cm，共有13个部位指示标志。 七个月胎儿模型 尺寸：自然大，高：25cm，宽：14cm，厚：8.5cm，共有14个部位指示标志。 五个月双胞胎模型 尺寸：自然大，高20.5cm，宽：15.5cm，厚：8.5cm，共有13个部位指示标志。 | 个 | 2 |
| 14 | 高级着装式孕妇模型 | 参数： 本模型适用于成年男性、未婚未育女性、学生、婚前教育等学习。 13KG的腹部模拟真实的40周腹部，也可通过调节子宫腔内的液体， 模拟孕妇不同的月份的妊娠状态 着装式设计，可进行四步触诊法、乳房的护理等产前检查。 穿戴都可体验怀孕期间，因子宫增大，引起胸闷、腰痛、尿频等一系列生理状态， 也可体会腹部增大后对孕妇生活带来的种种不便，体验孕期的过程。 可给子宫注入温水，模拟羊水温度，也可测量宫高和腹围 | 个 | 8 |
| 15 | 高级电脑孕妇检查模型 | 参数： 模型按标准孕妇的身体尺寸大小设计制造，由进口热塑弹性体塑胶材料制成，外观和触感与人的身体相似，具有真实感并给实习生以临床真实环境感受。胎儿心音的听诊由电脑线路芯片控制。是各类医学院、卫生学校、护校、医院等妇产科医护人员临床实习培训的理想教具。 主要功能： 本模型可进行四段触诊、胎儿心音的听诊、骨盘外部测量和乳房护理的练习和指导。 为了使用和管理简单化，通过外部皮球可非子宫里面注入空气，随着空气的调节可使它成为最接近于人体状态。 腹部测量和骨盘测量所需的骨骼已成形于内部。因此，在触诊的时候，你可以得到同人的身体极为相似的感觉。 利用电脑芯片控制的声音合成器能听到真实的胎儿的心音，胎儿心音的速度快慢及音量高低可随时调节。 可用木听筒或听诊器来进行听取胎儿心音的练习，胎儿的心音也可从前板上的扬声器内听到。 | 个 | 2 |
| 16 | 骨盆测量示教模型 | 参数： 骨盆测量示教模型 主要功能： 1、骨盆测量示教模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确。 2、可显示骨盆腔的三个平面：a)骨盆入口平面；b)中骨盆平面；c)骨盆出口平面。 3、包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联系及第4、5腰椎等结构组。 | 个 | 1 |
| 17 | 分娩机转示教模型 | 参数： 主要功能： 该模型为剖面直观的标准仿真人大小结构而设计。 精确的解剖标志，子宫与骨性盆腔的轮廓。 模型由机械传动结构演示分娩中衔接——下降——俯屈——内旋转——昂伸——复位及外旋转——肩娩出等正常机转动作。 仿真的产道皮肤，模拟真实分娩情景。 胎儿光滑柔软。可辨别囟门。 | 个 | 1 |
| 18 | 高级分娩机制示教模型 | 参数： 产品主要功能： ■ 模型由一个女性骨盆和两个胎儿头部组成 ■ 两个互换的胎儿头颅，一个为足月儿，另一个为早产儿 ■ 胎儿头颅可清晰触及每个颅缝和前后囟门 ■ 胎儿头固定于活动拉杆通过骨盆 可实现功能： ■ 可观察到分娩时胎儿与骨盆的位置关系 ■ 可直观的演示衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程 ■ 可以用来演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用 | 个 | 1 |
| 19 | 哺乳期女性乳房解剖模型 | 1、该模型由两个部件组成，可活动打开，显示哺乳期女性乳房剖面结构，共有12个部位指示标志。 2、尺寸：高19cm，宽14cm，厚14cm。 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘。 | 个 | 2 |
| 20 | 高级妇科检查模型 | 参数： 主要功能： ▇ 该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分成。可以作以下操作功能： 正常和各类异常子宫触诊。 妇科双合诊、三合诊的检查。 阴道窥器和阴道镜的检查。 肉眼观察正常和各类异常宫颈变化。 宫内节育器的放置与取出。 隔膜的大小和位置。 观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他位于盆腔的解剖结构。 可调节子宫前后倾斜角度位置。 骨盆的测量。 内部结构组成部件： ▇ 正常与异常宫颈模型 正常宫颈 宫内节育器放置与取出正常宫颈 宫颈撕裂 慢性宫颈炎 急性宫颈炎 宫颈炎症纳博特囊肿 滴虫性宫颈炎 宫颈尖锐湿疣 宫颈白斑 宫颈息肉 宫颈腺癌 | 个 | 1 |
| 21 | 高级子宫底检查评定模型 | 参数： 产品主要功能： ■ 模拟女性产后身体的正常生理变化，可进行产后子宫底评定、按摩技能训练。 ■ 髋关节可以活动。可以摆出适合需要的体位。 ■ 真实的趾骨联合解剖标志。 ■ 可互换的子宫： · 正常子宫 · 产后1小时子宫 · 产后第2天子宫 · 产后2周子宫 · 硬的收缩良好的子宫 · 软的收缩不良的子宫 ■ 阴道口扩张。 ■ 小阴唇易于分开暴露阴道。 ■ 外阴抗撕裂 | 个 | 1 |
| 22 | 高级足月胎儿模型 | 参数： 胎儿模型： • 标准胎儿皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。 • 胎儿附件：脐带、胎盘。 | 个 | 2 |
| 23 | 高级妇科训练模型 | 参数： 该模型为成年女性躯干下关部有腹腔、盆腔二部分组成。可以作以下操作功能： 正常的子宫触诊、视诊（未产，经产，怀孕、老年） 妇科双合诊、三合诊的检查。 阴道窥器与阴道镜的检查。 宫内节育器的放置与取出。 妊娠子宫与产后子宫的检查。 观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他位于盆腔的解剖结构。 可调节子宫前后倾斜角度位置。 骨盆的测量。 | 个 | 2 |
| 24 | 卵巢放大模型 | 参数： 卵巢放大模型由卵巢、初级卵泡、次级卵泡、成熟卵泡、排卵、卵子、黄体、白体等8个部件组成，并显示卵巢内卵泡的发育过程，从原始卵泡、初级卵泡、次级卵泡、成熟卵泡、排卵、卵子和黄体生成等结构，共有10个部位指示。 | 个 | 1 |
| 25 | 自然大子宫模型 | 参数： 子宫解剖放大模型适用于中等学校为讲解生理卫生课程时作直观教具，使学生了解子宫的形态和解剖结构，模型显示子宫三层结构，子宫腔阴道示穹隆，左侧示卵巢、输卵管各部和子宫阔韧带的关系，右侧卵巢剖面示黄体、卵泡、子宫血管及子宫圆韧带等。 尺寸：放大 材质：PVC材料 | 个 | 2 |
| 26 | 产前宫颈变化与产道关系模型 | 参数： 主要功能： 该套模型由六种不同宫颈变化与产道关系的模块组成。 该套模型为宫颈口扩张大小、宫颈管变化程度以及胎头与从骨棘平面位置关系。 第一产程扩张器的各部位变化： 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系-3。 阶段四：宫颈扩扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系0。 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。 阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。 | 个 | 2 |
| 27 | 高级女性避孕器指导模型 | 参数： 主要功能： 1、 该模型根据女性内外生殖器的解剖原理设计，用于教授如何放入女性避孕装置以及引导栓剂等。 2、 显示如下部位解剖结构： 膀胱 阴道 耻骨 子宫 大阴唇 尾骨 小阴唇 直肠 | 个 | 1 |

第二包:医疗康复实验实训教学中心器材设备，具体内容如下：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四角拐 | 杖身材质：上杆铝合金，下杆电镀铁； 手柄材质：PP塑料材质+钢芯加固； 伸展长度：66-89cm；适合身高：150-175cm； 产品重量：0.78kg； 拐杖承重：200斤； 脚垫：直径36cm；调节挡位：10档高度调节 | 架 | 2 |
| 2 | 可调式 沙磨板 及附件 | 材质：全实木制作，表面清漆。 尺寸：101(L)*80（W）*87-138（H）cm，≧106×86×85cm, 沙磨板面积97×77cm, 沙磨板角度调节范围0°～45° 附件：沙磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具。 | 架 | 1 |
| 3 | 特定 电磁波 治疗器 | 材质：金属材质。 数显面板，电磁波额定功率：300W；额定电压220V； 光谱波长：2-25微米； 频率：50Hz； 重量:9.5kg；治疗灯头:直径20cm，360°可旋转； 上支臂32cm；下支臂29cm； 控制面板：16cm；支柱：65cm； 配有四个万向轮，脚架两头间距57cm | 台 | 2 |
| 4 | 手动 轮椅车 | 材质：铝合金 参数：31*102*89cm 重量：16.7kg，承重能力100kg，壁管厚度2.0mm 附加功能：手刹、防后滑。 | 个 | 2 |
| 5 | 平衡功能训练及评估系统 | 1、视觉生物反馈训练，实时生物反馈功能，提示病人迅速恢复正确姿势和平衡控制状态； *2、互动式训练模式：姿势稳定性训练、稳定性极限训练、重心转移训练、随机控制训练； 3、交互式游戏化平衡训练，提升患者互动性和协调性。 4、平衡训练：本体感觉及稳定性训练，活动范围训练和重心转移训练； 5、患者数据：以文件形式记录病人训练进度并打印报告。方便查找或者数据输出； 6、数据输出：测试数据可以下载至计算机，用于存档、报告或以CSV文件格式输出； *7、运动训练模式4种训练模式：45°左，垂直，45°右，横向； *8、平衡训练难度三档可调；平衡训练范围难度10档可调，偏移范围3档可调； *9、电脑视频游戏允许边训练边游戏，增加平衡训练的趣味性，提高训练者的积极性； 10、全部电脑化管理，电脑控制平衡姿态，电脑平衡测定，电脑评价； 11、平衡测定训练结果可以打印； 12、软件可以持续升级； 13、平衡测试：可测患者重心轨迹，自动记录时间及报告各项参数。 14、平衡训练：可设定目标区域，患者通过视觉反馈进行重心矫正与训练。 15、病例管理：可显示患者测试面积，路径总长平均速度、轴向长度最大摆幅、平均摆幅、摆幅比、路径长、面积比、可打印上述指标。 16、数据处理：可报告患者重心原始轨迹图、重心轨迹图、摆动曲线图、摆动频谱图，并可与正常人数值比较分析。 17、采用高精度压力传感器和电子计算机技术，精确地测量人体重心位置的轨迹及形态，并记录其相应参数，以评定平衡功能的状况：评估治疗康复的效果。 技术参数： 1、额定输入功率：0.3W 2、电源：电脑USB接口 3、训练架外形尺寸：920×760×1270(mm) 4、平衡板尺寸：420×430×65（mm） 5、最大承重量：136千克 6、平衡板活动范围：-15～+15° | 套 | 1 |
| 6 | 重锤式 手指肌力 训练桌 | 规格(cm)：80×60×110 质量：24.0kg 重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组） | 台 | 2 |
| 7 | 智能关节康复器（下肢） | （膝、踝、髋关节） 1、膝关节角度活动范围：0°—125° 2、髋关节角度活动范围：25°—100° 3、踝关节角度活动范围：0°—40° 4、关节角度变化速度范围：1.5°—3.6°/s 5、脚托板左右移动角度变化范围：0°~40° 6、电源参数：a.c. 220V±22V，50Hz±1Hz 7、额定功率：30VA | 台 | 1 |
| 8 | 电脑 恒温电 蜡疗仪 | 1、电源：AC220V±10% 2、额定输入功率：2600VA 3、设定温度可调：0～99℃ 4、温度控制精度：±1℃ 5、蜡槽熔蜡量：30kg（初次熔蜡≤3小时） | 台 | 1 |
| 9 | 红外线 偏振光 治疗仪 | 技术参数： 1、额定输入功率：170VA 2、点状辐射器长160mm，外径30mm, 点状输出波长：810nm±5%、点状输出治疗功率：0-500mw，级差1mw 3、球状辐射器口直径155mm。 4、球状输出波长：800nm-1000nm、球状输出功率：3-25档可调 5、定时范围：0-99min可调 | 台 | 1 |
| 10 | 脊柱解压牵引系统 | （液晶）技术参数： 1、电源：220V±22V 50Hz±1Hz 2、额定输入功率：80VA 3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm 4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 5、腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调， 牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值； 牵引力大于200N时， 允差：±20％或±50N取小值 6、持续牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s 7、间歇时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s 8、颈椎牵引力：0～300N范围内连续可调， 牵引力允差范围：牵引力不大于200N时， 允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时， 允差：±20％或±50N取小值 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 10、成角动作范围：0～+30°，允差±2° 11、腰部热疗温度：≤50℃，允差±3℃ | 台 | 1 |
| 11 | 电针 治疗仪 | 技术参数: 1、治疗仪额定输入功率：8VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波连续波频率：0.8Hz～100Hz分档可调； b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； 4、断续波：断、续波周期：6s； 5、疏密波：疏、密波变换周期：6s。 6、脉冲频率 ：连续波频率：0.8Hz～100Hz分档可调； b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； c）断、续波周期：6s； d）疏、密波变换周期：6s。 7、输出脉冲强度：毫针电极（负载阻抗250Ω）， 未加强输出强度：0～12V； 皮肤电极（负载阻抗500Ω）， 未加强输出强度：0～38V，有加强输出强度：0～44V。 8、治疗时间：10min、15 min、20min、25 min、30min、40min、50min、60min 八档可调。 | 台 | 2 |
| 12 | 肘关节牵引训练椅 （可调节） | 座垫高度调节范围(cm)： 55～66 升降支架调节范围(cm)： 0～10 前臂垫调节范围(cm)： 0～15 角度调节支架调节角度范围： 0°～-25° 靠背垫角度调节范围： 90°～100° 前臂支架角度调节范围： 0°～150° 座垫额定载荷(kg)： 135 配重块质量(kg)： 1.8 配重块数量： 4块 | 台 | 1 |
| 13 | 双轮 助行器 | 规格(cm)：50×60×80~96 质量：2.5kg 扶手宽度(cm)： 46 额定承载质量(kg)： 135 支脚高度调节范围： 30×5 | 台 | 2 |
| 14 | 股四头肌 训练椅 | 座垫高度（cm）：66 扶手宽度(cm)：60 升降支架调节范围(cm)：0～13 小腿垫调节范围（cm）：0～47 助力手柄调节范围（cm）：0～28 小腿支架摆动角度：不小于120° 座位额定载荷(kg)：135 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：55 配重块质量(kg)：1.8 配重块数量：4块 | 台 | 2 |
| 15 | 等速腿部推举康复训练器 | 技术参数： 1、主机外形尺寸(长×宽×高)：1420mm×700mm×1280mm， 允差：±20mm。 2、坐垫尺寸（长×宽×高）：430mm×330mm×50mm， 允差：±10mm。 3、靠垫尺寸（长×宽×高）：840mm×330mm×70mm ， 允差：±10mm。 4、脚踏板尺寸（长×宽×高）：400mm×325mm， 允差：±10mm。 5、脚踏板行程：0-470mm， 允差：±20mm。 6、阻尼装置参数：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥130kg。 | 台 | 1 |
| 16 | 电脑立体动态 干扰电 治疗仪 | 参数：外壳材质：金属； 主要性能指标及技术参数： 基波工作频率：5kHz正弦波误差±10%； 输出电流:可调节的最大输出电流应不小于50mA；输出电流极限应不大于100mA.误差±10% ；差频频率范围0-200Hz，差频变化周期为15s-30s、动态节律为4s-10s； 治疗时间:15mmin-30min；治疗时间定时误差±10%； 功能:具有动态选择、频率选择功能。 | 台 | 1 |
| 17 | 大器械 文件柜 | 尺寸：850mm* 390mm*180mm 层板：3 | 个 | 2 |
| 18 | 医疗器械 仪器车 | 规格：66*44*86cm 二层双抽屉 | 台 | 4 |
| 19 | 姿势 矫正镜 | 规格：85*67*189cm，镜面玻璃厚度0.5cm | 面 | 1 |
| 20 | 巴氏球 | 直径63cm | 个 | 2 |
| 21 | 多功能训练器（8件组合） | 材质：优质型钢，静电喷塑、不锈钢、塑料、油漆等 组件：肩关节回旋训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、肩梯、 滑轮吊环训练器、复式墙拉力器、训练床、功能牵引网 | 套 | 1 |
| 22 | 康复训练滚桶 | 材质：纤革，可拆卸布套；参数：25*60cm（内含PVC骨架） | 个 | 2 |
| 23 | 楔形垫 | 参数：50*50*15（15度角）材质:海绵垫 | 个 | 2 |
| 24 | 踝关节 矫正板 | 尺寸：45*40*5cm， 材质：钢材、防滑皮革， 产品重量：4.8kg，承重<150kg；5档角度可调。 | 个 | 2 |
| 25 | 心电图机 | 参数： 尺寸:260mm×217mm×58mm 工作模式:手动、自动、节律三种工作模式 导联:标准12导联 采样率：12位1000Hz 采样方式：12导联同步采集 交流滤波器：50HZ/60HZ 输入电路：浮地输入,具有抗除颤效应 肌电滤波器：25Hz/45Hz 频率响应：005-160Hz(-3db) 漂移滤波器：0.15Hz(自适应) 灵敏度：5,10,20,40mmmV 共模抑制比：≥120dB(加交流滤波器 噪声电平：<15u Vp-p 打印机构：高分辨热敏打印 通讯接口支持： USB/UART通讯 液晶显示：320×240(35寸),图形液品 安全标准：IECI类CF(符合GB970612007) 内部供电：内置充电电池,可连续工作8小时外部供电 外部供电：交流75V-265V宽电压输入能自动适应 | 台 | 2 |
| 26 | 心电监护仪 | 多参数监护仪技术参数： 一、监护参数：心电（ECG）、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SP02)、脉率(PR)、呼吸(RESP)、体温(TEMP)； 二、附件1、打印机（50mm）2、挂墙支架3、台车 三、工作环境： 工作电压：100-240V 工作频率：50/60 Hz 1.湿度：0-93% 2.温度：0-40度 | 台 | 1 |
| 27 | 医用床 | 尺寸：长200cm宽90cm高60cm 起背角度：0-75度 抬腿角度：0-55度 ABS注塑床头 铝合金折叠护栏 静音脚轮 | 个 | 4 |
| 28 | ABS床头柜 | 带抽屉 材质：塑料 层数：2层 尺寸：480*480*760 | 个 | 4 |
| 29 | 实验桌 | 材质：合成板、铁质架子 尺寸：长400cm宽100cm高74cm | 个 | 1 |
| 30 | 治疗车 | 长71cm*宽46cm*高93cm | 个 | 2 |
| 31 | 输液架 | 底座：三爪带轮 材质：不锈钢 挂钩：双钩 高度可调 | 个 | 2 |
| 32 | 通体玻璃柜 | 尺寸：900mm*400mm*1850mm | 个 | 4 |
| 33 | 胎心监护仪 | 参数： 1） 外形轻便灵巧，便携式设计，台面平放、壁挂均可 2） 7寸彩色TFT液晶显示屏，可90度翻转 3） 清晰直观显示监护过程和数据，支持波形回放和24小时数据存储 4） 胎儿活动曲线显示，胎动自动记录 5） 1MHZ、多晶片宽波束脉冲探头，低超声剂量，监护胎儿更完全 6） 采用世界领先的DSP技术，保证胎儿心率检测准确，可靠 7） 内置通讯接口，可与中央站联网组成监护系统 8） 高清晰度内置热敏点阵打印机 9） 三合一探头，减少线间缠绕 10）内置可充电环保电池，交直流两用 11）标配：胎心率、宫缩压、胎动 12）选配：双胎监护（非必选） 13）打印纸规格：112mmx100mm | 台 | 1 |
| 34 | 妇科检查床 | 参数： 本产品适用于妇科检查、泌尿外科诊断和外科手术等。是一款经济型的手术检查椅 采用国内最先进的聚氨酯发泡，无缝包皮技术，清洁起来十分容易 移动起来也十分的轻松 辅助台采用插拔式结构 规格: 台面尺寸:长1800毫米,宽550毫米 表高度:450毫米 1000毫米 背板角度:-10° 75° 座位部分角度:5° 25° 扶手外摆式:0° 90° 污秽盆滑动距离:150毫米 功率:交流220 v 50赫兹 标准配件： 脚踏开关1对 腿架1对 污秽盆1件 防水垫1套 腰部扶手1对 | 个 | 1 |
| 35 | 电子婴儿秤 | 参数： 1.称重范围：200g--20kg 2.超载显示：“O_Ld” 3.低电压显示：LO” 4.分度值：5g/0.0l lb/0.1oz 5.身高范围：48cm--68cm 6.分度值：0.2cm 7.供电电源：DC3V（2*AAA电池） 8.重量单位：kg/lb/oz 9.工作环境：0℃--40℃；RH85% 10.贮存环境：-10℃--60℃；RH85% 11.手动关机/20秒无操作自动关机 蓝色背光 | 台 | 1 |
| 36 | 新生儿光疗箱 | 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤600VA 控温方式：箱温控制，肤温监测 控温范围：25℃～34℃ 肤温显示范围：5℃～65℃ 黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃ 皮肤温度传感器精度：±0.3℃ 床面温度均匀性：≤0.8℃ 婴儿床面上的工作噪声：≤55dB（A）[环境噪音在45dB（A）以下] 故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统报警等 床面上有效表面内的总辐照度：≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为灯管） ≥2.0mW/cm² （上灯箱光源为LED） ≥3.0mW/cm² （下灯箱） 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.4mW/cm² （上灯箱光源为灯管） ≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为LED） ≥2.5mW/cm² （下灯箱） 床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.6mW/cm² （上灯箱光源为灯管） 2.2mW/cm² （上灯箱光源为LED） 3.5mW/cm² （下灯箱） 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4 黄疸治疗光源主波长：400nm～550nm | 台 | 1 |
| 37 | 婴儿培养箱 | 参数： 具有箱温控制模式； 设置温度与箱内温度分屏显示； 独立的超温保护系统； 自然风道加湿； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 前面板具有温度校正功能； 具有数据储存功能； 具有正门独立锁定装置； 具有RS-232接口； 采用低噪音的无刷直流电机； 产品通过YY0505检测，国内通过电磁兼容性检测的婴儿保育设备，产品抗干扰能力强。 1、工作电源:AC220V/50H,输入功率:≤1000VA 2、控温方式:箱温和肤温两种温度控制 3、箱温控制范围:25℃-37℃,皮肤温度控制范国:34℃-37℃ 4、箱温和肤温显示温度范围:5-65℃,升温时间:≤30min 5、培养箱温度与平均培养箱温度之差:≤0.5℃,平均培养箱温度与控制温度之 差:≤±1.0℃ 6、温度均匀性(床垫处于水平位置):≤0.8℃,温度均匀性(床垫处于倾斜位 置):≤1.0℃ 7、皮肤温度传感器精度:±0.2℃内,婴儿床倾斜角度:±12°无级可调 8、婴儿舱内噪声:≤45dB(A)(稳定温度状态下)(需提供注肘证明) 9、故障报警:断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒 放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等 10、湿度最示国:09BH湿度控制范围:0%RH-90RH 11、湿度控制精度：±5%RH内，湿度显示精度：±5%RH(需提供注肘证明) 12、氧浓度范围：0%-99%，氧浓度设定范围：20%-60%。 | 台 | 1 |
| 38 | 新生儿蓝光治疗仪 | 参数： *光源系统 大小：≧L7.5cm x W7.7cm x H15.9cm重量：<0.6kg波长范围：400nm~500nm *光纤发光板：标准双光发射板辐射水平：45μW/c㎡/nm（±25%） 尺寸：长14.6cm x 宽12.0cm x2板 总有效辐照面积：350c㎡ 新生儿发光板板照射水平：50μW/c㎡/nm（±25%） 尺寸：长14.6cm x 宽16.0 总有效辐照面积：234c㎡ 国际标准：符合IEC60601-1、IEC60601-2-50、IEC60601-1-2 | 台 | 1 |
| 39 | 婴儿辐射保暖台 | 参数： 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3.独立的超温保护系统； 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5.婴儿床四周的有机玻璃档板可拆卸； 6.产品具有自检功能，多种故障报警提示； 7.前面板具有温度校正功能； 8.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 9.具有数据储存功能； 10.具有APGAR评分计时功能； 11.具有RS-232接口。 工作电源:AC220V/50HZ 输入功率:850VA 控温方式:皮肤温度伺服控制 控温范围:25℃-37℃ 皮肤温度传感器精度:±0.3℃ 床面温度均匀性:±2.0℃ 蓝光计时范围:0,999小时59分 APGAR评分计时:运行至50”,1、4′50”,5、9′50″,10′时发出声提示 故障报警:超温、偏差、传感器、断电等 环境温度:18℃-30℃ 环境风速:±0.3m/s 尺寸:960mm×570mm×1000mm 毛重:57Kg 皮肤温度伺服控制,设置温度与皮肤温度分屏显示:不锈钢机身 双面黄疽治疗灯箱；故障报警提示；有机玻璃婴儿床。 | 台 | 1 |

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

吉林职业技术学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内，遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

吉林职业技术学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 投标文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日